## TENSIOMETROS
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA | [6 empty] | FECHA | 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | CALLE 9 #7 - 38 CUCAITA, BOYACA | [6 empty] | Resolución | 2mmHg
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P010711242459
MARCA |  | BOKANG |  |  | SERIE |  | 212459
MODELO |  | ANAEROIDES |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 258 |  |  | UBICACIÓN |  | SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40.5 | 81 | 120.5 | 160.8 | 201.2 | 240.5
SEGUNDA | 40.8 | 81 | 120.4 | 160.3 | 201 | 240.6
ERROR | 0.65 | 1 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 0.55
ERROR PROMEDIO | 0.71667
DESVIACION ESTANDAR | 0.26771
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.10929
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.5696 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1392 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P020711242516
MARCA |  | BOKANG |  |  | SERIE |  | 212516 |  | Resolución
MODELO |  | ANAEROIDES |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 252 |  |  | UBICACIÓN |  | PIC
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 41 | 81.2 | 121.2 | 162 | 201.8 | 241
SEGUNDA | 41 | 81.5 | 121.5 | 161.9 | 201.8 | 240.5
ERROR | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.95 | 1.8 | 0.75
ERROR PROMEDIO | 1.3667
DESVIACION ESTANDAR | 0.4568
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.18649
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.5893 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1786 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P030711242420
MARCA |  | BOKANG |  |  | SERIE |  | 212420
MODELO |  | ANAEROIDES |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 254 |  |  | UBICACIÓN |  | PIC
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40.8 | 80.8 | 121 | 161 | 201.1 | 241.1
SEGUNDA | 40.9 | 80.8 | 121 | 161.1 | 201.1 | 241.3
ERROR | 0.85 | 0.8 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.2
ERROR PROMEDIO | 1
DESVIACION ESTANDAR | 0.15166
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.061914
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.56244 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1249 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P040711242444
MARCA |  | ALP K2 |  |  | SERIE |  | 872444
MODELO |  | ANAEROIDES |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | NR |  |  | UBICACIÓN |  | MEDICINA GENERAL CONSULTORIO 2
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40 | 79.5 | 119.8 | 159.8 | 199 | 239
SEGUNDA | 40 | 79.4 | 120 | 159.5 | 199.3 | 238.8
ERROR | 0 | -0.55 | -0.1 | -0.35 | -0.85 | -1.1
ERROR PROMEDIO | -0.49167
DESVIACION ESTANDAR | 0.42827
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.17484
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.58572 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1714 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P050711246588
MARCA |  | RIESTER |  |  | SERIE |  | 36588
MODELO |  | PARED |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 017 |  |  | UBICACIÓN |  | MEDICINA GENERAL CONSULTORIO 2
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40 | 79.9 | 120.1 | 160 | 200.5 | 240
SEGUNDA | 40 | 79.8 | 120.2 | 159.9 | 200.8 | 240.5
ERROR | 0 | -0.15 | 0.15 | -0.05 | 0.65 | 0.25
ERROR PROMEDIO | 0.14167
DESVIACION ESTANDAR | 0.28708
RESOLUCION | 1mmHg | TIPO A | 0.1172
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.57117 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1423 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P060711240296
MARCA |  | NR |  |  | SERIE |  | 211100348
MODELO |  | ANAEROIDES PEDIATRICO |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 169 |  |  | UBICACIÓN |  | MEDICINA GENERAL CONSULTORIO 1
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 41 | 80.5 | 120.5 | 160.9 | 201.3 | 240.3
SEGUNDA | 40.9 | 80 | 120.7 | 161 | 201.5 | 240
ERROR | 0.95 | 0.25 | 0.6 | 0.95 | 1.4 | 0.15
ERROR PROMEDIO | 0.71667
DESVIACION ESTANDAR | 0.47504
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.19394
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.5917 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1834 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P070711241330
MARCA |  | HILLROM |  |  | SERIE |  | 210408131330
MODELO |  | PARED |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 118 |  |  | UBICACIÓN |  | MEDICINA GENERAL CONSULTORIO 1
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 39.5 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240.3
SEGUNDA | 39.6 | 80 | 119.8 | 159.9 | 200.1 | 240.6
ERROR | -0.45 | 0 | -0.1 | -0.05 | 0.05 | 0.45
ERROR PROMEDIO | -0.016667
DESVIACION ESTANDAR | 0.28925
RESOLUCION | 1mmHg | TIPO A | 0.11809
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.57135 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1427 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P080711247914
MARCA |  | ALP K2 |  |  | SERIE |  | 747914
MODELO |  | ANAEROIDES PEDIATRICO |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 032 |  |  | UBICACIÓN |  | CONSULTORIO ENFERMERIA
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40.9 | 80.9 | 120.9 | 160.9 | 200.9 | 240.5
SEGUNDA | 41 | 80.8 | 121 | 160.5 | 200.5 | 240
ERROR | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 0.7 | 0.7 | 0.25
ERROR PROMEDIO | 0.73333
DESVIACION ESTANDAR | 0.26204
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.10698
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.56916 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1383 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P090711242231
MARCA |  | ALP K2 |  |  | SERIE |  | 462231
MODELO |  | ANAEROIDES |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0033 |  |  | UBICACIÓN |  | CONSULTORIO ENFERMERIA
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 39.5 | 79.2 | 119.5 | 158.4 | 198.2 | 238.5
SEGUNDA | 39.3 | 79.5 | 119.3 | 159.2 | 197.9 | 238.6
ERROR | -0.6 | -0.65 | -0.6 | -1.2 | -1.95 | -1.45
ERROR PROMEDIO | -1.075
DESVIACION ESTANDAR | 0.55745
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.22758
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.60357 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.2071 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P100711241450
MARCA |  | HILLROM |  |  | SERIE |  | 210408141450
MODELO |  | PARED |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 122 |  |  | UBICACIÓN |  | CONSULTORIO ENFERMERIA
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40 | 79.9 | 120 | 160 | 199.8 | 239.8
SEGUNDA | 39.8 | 79.8 | 119.8 | 159.8 | 200.1 | 240.1
ERROR | -0.1 | -0.15 | -0.1 | -0.1 | -0.05 | -0.05
ERROR PROMEDIO | -0.091667
DESVIACION ESTANDAR | 0.037639
RESOLUCION | 1mmHg | TIPO A | 0.015366
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.55923 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1185 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P110711243780
MARCA |  | ALP K2 |  |  | SERIE |  | 873780
MODELO |  | ANAEROIDES |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 076 |  |  | UBICACIÓN |  | ODONTOLOGIA
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | NOTAS | Se recomienda cambiar el equipo ya que no paso la calibracion debido a que presenta una desviacion demasiado alejada del patron.
PRIMERA | 61.5 | 101.2 | 141.2 | 181.1 | 212.1 | 262.1
SEGUNDA | 62 | 101.2 | 141.1 | 180.9 | 210.1 | 261.9
ERROR | 21.75 | 21.2 | 21.15 | 21 | 11.1 | 22
ERROR PROMEDIO | 19.7
DESVIACION ESTANDAR | 4.2307
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 1.7272
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 1.8154 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 3.6308 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P120711248272
MARCA |  | LORD |  |  | SERIE |  | 998272
MODELO |  | ANAEROIDES |  |  | SERVICIO |  | TAB
NUMERO DE INVENTARIO |  | 005 |  |  | UBICACIÓN |  | AMBULANCIA OCM-267
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 39.1 | 79.1 | 119.8 | 159 | 200.1 | 241
SEGUNDA | 39.9 | 79.1 | 119.9 | 159.1 | 200.5 | 239.8
ERROR | -0.5 | -0.9 | -0.15 | -0.95 | 0.3 | 0.4
ERROR PROMEDIO | -0.3
DESVIACION ESTANDAR | 0.58224
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.2377
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.60745 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.2149 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | P13071124NR
MARCA |  | SPHYGMOMANOMETER |  |  | SERIE |  | NR
MODELO |  | ANOEROIDES PEDIATRICO |  |  | SERVICIO |  | TAB
NUMERO DE INVENTARIO |  | 006 |  |  | UBICACIÓN |  | AMBULANCIA OCM-267
PATRON EN mmHg | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240
PRIMERA | 40.3 | 80.5 | 120.8 | 160.8 | 201 | 241.1
SEGUNDA | 40 | 80.4 | 120.9 | 160.7 | 201.1 | 241.1
ERROR | 0.15 | 0.45 | 0.85 | 0.75 | 1.05 | 1.1
ERROR PROMEDIO | 0.725
DESVIACION ESTANDAR | 0.36572
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.1493
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.57861 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1572 | TIPO T | 0.5

## BASCULAS DE PISO
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA | [8 empty] | FECHA | 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | CALLE 9 #7 - 38 CUCAITA, BOYACA | [8 empty] | Resolución | 500 gr
TELEFONO |  | 7289584
BASCULA DE PISO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | M040711241766
MARCA |  | HEALTH O METER |  |  | SERIE |  | 160 0021766
MODELO |  | 160KGWA |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | N.R |  |  | UBICACIÓN |  | MEDICINA GENERALCONSULTORIO 1
KG | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 80 | 90 | POSICION | INDICACIÓN
PRIMERA | 10 | 14.9 | 19.7 | 24.5 | 29 | 34.5 | 80.5 | 90.5 | 1 | 20
SEGUNDA | 9.9 | 14.5 | 19.5 | 24.5 | 29 | 34.5 | 80.5 | 90.5 | 2 | 19.5
ERROR | -0.05 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -1 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 19
ERROR PROMEDIO | -0.21875 | [7 empty] | 4 | 19
DESVIACION ESTANDAR | 0.51682 | [7 empty] | 5 | 20
RESOLUCION | 500 gr | TIPO A | 0.21099
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.59751 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.195 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
BASCULA DE PISO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | M05071124249
MARCA |  | PRESTIGE |  |  | SERIE |  | NR
MODELO |  | N.R |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 249 |  |  | UBICACIÓN |  | PIC
KG | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 80 | 90 | POSICION | INDICACIÓN
PRIMERA | 9 | 13.5 | 18.5 | 23.5 | 28 | 33 | 78 | 89 | 1 | 19
SEGUNDA | 8.5 | 13.4 | 18.5 | 23.5 | 28.4 | 33 | 78 | 89 | 2 | 18.5
ERROR | -1.25 | -1.55 | -1.5 | -1.5 | -1.8 | -2 | -2 | -1 | 3 | 18
ERROR PROMEDIO | -1.575 | [7 empty] | 4 | 19
DESVIACION ESTANDAR | 0.35051 | [7 empty] | 5 | 19
RESOLUCION | 1KG | TIPO A | 0.1431
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.57704 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1541 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
BASCULA DE PISO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | M06071124250
MARCA |  | PRESTIGE |  |  | SERIE |  | NR
MODELO |  | N.R |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 250 |  |  | UBICACIÓN |  | PIC
KG | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 80 | 90 | POSICION | INDICACIÓN
PRIMERA | 9.5 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 81 | 91.5 | 1 | 19
SEGUNDA | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33.8 | 81.5 | 92 | 2 | 19.5
ERROR | -0.75 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1.1 | 1.25 | 1.75 | 3 | 19.5
ERROR PROMEDIO | -0.35625 | [7 empty] | 4 | 19
DESVIACION ESTANDAR | 1.1577 | [7 empty] | 5 | 19
RESOLUCION | 1KG | TIPO A | 0.47264
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.73204 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.4641 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
BASCULA DE PISO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | M07071124040
MARCA |  | SOEHNLE |  |  | SERIE |  | NR |  |  |  | NOTA: BALANZA DETEREORADA SE RECOMIENDA CAMBIAR
MODELO |  | N.R |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA |  |  |  | YA QUE LA PLATAFORMA NO SIEMPRE DEVUELVE
NUMERO DE INVENTARIO |  | 040 |  |  | UBICACIÓN |  | PIC
KG | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 80 | 90 | POSICION | INDICACIÓN
PRIMERA | 9.5 | 15 | 20 | 25 | 30.5 | 36 | 80 | 88 | 1 | 20
SEGUNDA | 9.5 | 14.5 | 20 | 25.5 | 31 | 36 | 81.5 | 88 | 2 | 20
ERROR | -0.5 | -0.25 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.75 | -2 | 3 | 20
ERROR PROMEDIO | 0 | [7 empty] | 4 | 22
DESVIACION ESTANDAR | 0.96362 | [7 empty] | 5 | 22
RESOLUCION | 500 gr | TIPO A | 0.3934
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.68357 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.3671 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
BASCULA DE PISO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | M08071124248
MARCA |  | BADECOL |  |  | SERIE |  | NR
MODELO |  | N.R |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 248 |  |  | UBICACIÓN |  | PIC
KG | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 80 | 90 | POSICION | INDICACIÓN
PRIMERA | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 79 | 89 | 1 | 19
SEGUNDA | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 79 | 89 | 2 | 20
ERROR | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 20
ERROR PROMEDIO | -0.875 | [7 empty] | 4 | 19
DESVIACION ESTANDAR | 0.35355 | [7 empty] | 5 | 20
RESOLUCION | 1KG | TIPO A | 0.14434 | [9 empty] | 1 | 2
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.57735 | TIPO B | 0.25 | [9 empty] | 20 | 19 | CENTRO | 19
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1547 | TIPO T | 0.5 | [9 empty] | 3 | 4
[13 empty] | 20 | 20
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
BASCULA DE PISO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | M090711241767
MARCA |  | HEALTH O METER |  |  | SERIE |  | 1600021767
MODELO |  | 160K |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 123 |  |  | UBICACIÓN |  | CONSULTORIO ENFERMERIA
KG | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 80 | 90 | POSICION | INDICACIÓN
PRIMERA | 9.5 | 14.5 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 80 | 90 | 1 | 19.5
SEGUNDA | 9.5 | 14.5 | 19.5 | 25 | 29.5 | 35 | 80 | 90 | 2 | 19.5
ERROR | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.25 | -0.5 | -0.25 | 0 | 0 | 3 | 19
ERROR PROMEDIO | -0.3125 | [7 empty] | 4 | 20
DESVIACION ESTANDAR | 0.2216 | [7 empty] | 5 | 20
RESOLUCION | 500 gr | TIPO A | 0.090468
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.56629 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1326 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
BASCULA DE PISO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | M100711241613
MARCA |  | HEALTH O METER |  |  | SERIE |  | 1420051613
MODELO |  | 142K |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 166 |  |  | UBICACIÓN |  | SALA DE PROCEDIMIENOS MENORES
KG | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 80 | 90 | POSICION | INDICACIÓN
PRIMERA | 9.5 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | 80 | 91 | 1 | 20
SEGUNDA | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | 80 | 90 | 2 | 20
ERROR | -0.25 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0.5 | 3 | 20
ERROR PROMEDIO | -0.34375 | [7 empty] | 4 | 20
DESVIACION ESTANDAR | 0.58152 | [7 empty] | 5 | 20
RESOLUCION | 1KG | TIPO A | 0.23741
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.60734 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.2147 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
BASCULA DE PISO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | M11071124023
MARCA |  | HEALTH O METER |  |  | SERIE |  | NR
MODELO |  | N.R |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 023 |  |  | UBICACIÓN |  | CONSULTORIO ENFERMERIA
KG | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 80 | 90 | POSICION | INDICACIÓN
PRIMERA | 9.98 | 15 | 20 | 24.9 | 29.8 | 34.8 | 80 | 90.5 | 1 | 20
SEGUNDA | 9.98 | 14.9 | 20 | 24.9 | 29.8 | 34.8 | 80.5 | 90.5 | 2 | 20
ERROR | -0.02 | -0.05 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.25 | 0.5 | 3 | 19
ERROR PROMEDIO | 0.0225 | [7 empty] | 4 | 18
DESVIACION ESTANDAR | 0.23945 | [7 empty] | 5 | 19.5
RESOLUCION | 500 gr | TIPO A | 0.097755
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.5675 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.135 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
BASCULA DE PISO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | M120711241612
MARCA |  | HEALTH O METER |  |  | SERIE |  | 1420051612
MODELO |  | 142KL |  |  | SERVICIO |  | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 015 |  |  | UBICACIÓN |  | CONSULTORIO 2
KG | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 80 | 90 | POSICION | INDICACIÓN
PRIMERA | 10 | 15 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34 | 80 | 91 | 1 | 20
SEGUNDA | 10 | 15 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34 | 80 | 90 | 2 | 19
ERROR | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | 0 | 0.5 | 3 | 19
ERROR PROMEDIO | -0.25 | [7 empty] | 4 | 19
DESVIACION ESTANDAR | 0.46291 | [7 empty] | 5 | 19.5
RESOLUCION | 1KG | TIPO A | 0.18898
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.5901 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1802 | TIPO T | 0.5

## PESA BEBE
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
BASCULA DE BEBE |  |  |  |  | CERTIFICADO | M010711247227
MARCA |  | HEALTH O METER |  |  | SERIE | 522 0007227
MODELO |  | 522KL |  |  | SERVICIO | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 129 |  |  | UBICACIÓN | CONSULTA EXTERNA
KG | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | POSICION | INDICACIÓN
PRIMERA | 4.995 | 10 | 15 | 19.99 |  |  | 1 | 10000
SEGUNDA | 4.995 | 10 | 15 | 20 |  |  | 2 | 9115
ERROR | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 |  |  | 3 | 10000
ERROR PROMEDIO | -0.0025 | [5 empty] | 4 | 10000
DESVIACION ESTANDAR | 0.0028868 | [5 empty] | 5 | 10000
RESOLUCION | 10 gr | TIPO A | 0.0011785 |  |  |  | 6 | 8735
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.55902 | TIPO B | 0.25 |  |  |  | 7 | 10060
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.118 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD - ESE
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
BASCULA DE BEBE |  |  |  |  | CERTIFICADO | M020711243610
MARCA |  | HEALTH O METER |  |  | SERIE | 5220003610
MODELO |  | 522KL |  |  | SERVICIO | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 022 |  |  | UBICACIÓN | CONSULTORIO ENFERMERIA
KG | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | POSICION | INDICACIÓN
PRIMERA | 4.995 | 9.99 | 14.99 | 19.99 |  |  | 1 | 9990
SEGUNDA | 4.995 | 10 | 14.99 | 19.99 |  |  | 2 | 9990
ERROR | -0.005 | -0.005 | -0.01 | -0.01 |  |  | 3 | 9990
ERROR PROMEDIO | -0.0075 | [5 empty] | 4 | 9990
DESVIACION ESTANDAR | 0.0028868 | [5 empty] | 5 | 10000
RESOLUCION | 10 gr | TIPO A | 0.0011785 |  |  |  | 6 | 10
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.55902 | TIPO B | 0.25 |  |  |  | 7 | 10000
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.118 | TIPO T | 0.5
CENTRO DE SALUD - ESE
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
BASCULA DE BEBE |  |  |  |  | CERTIFICADO | M030811240774
MARCA |  | HEALTH O METER |  |  | SERIE | 0774
MODELO |  | 522KL |  |  | SERVICIO | CONSULTA EXTERNA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 012 |  |  | UBICACIÓN | CONSULTORIO ENFERMERIA
KG | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | POSICION | INDICACIÓN
PRIMERA | 4.995 | 9.99 | 15 | 20 |  |  | 1 | 9990
SEGUNDA | 4.99 | 10 | 15 | 19.99 |  |  | 2 | 9990
ERROR | -0.0075 | -0.005 | 0 | -0.005 |  |  | 3 | 10000
ERROR PROMEDIO | -0.004375 | [5 empty] | 4 | 9990
DESVIACION ESTANDAR | 0.0031458 | [5 empty] | 5 | 9990
RESOLUCION | 10 gr | TIPO A | 0.0012843 |  |  |  | 6 | 9990
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.55902 | TIPO B | 0.25 |  |  |  | 7 | 9990
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.118 | TIPO T | 0.5

## TERMOHIGROMETRO
e
RAZON SOCIAL |  | RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | DIRECCION |  | CALLE 9 N 7 - 38 CUCAITA BOYACA
TELEFONO |  | TELEFONO |  | 7449918
TERMOHIGROMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | TH01071124065
MARCA |  | BIOTEMP |  |  | SERIE |  | NR
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | LABORATORIO CLINICO
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0.65 |  |  | UBICACIÓN |  | LABORATORIO CLINICO
°C | 16.8 | 20,31 | 25,82 | 30,92 | 35,88 | 37,21
PRIMERA | 15.8 | 19.4 | 25.1 | 29.8 | 34.9 | 36.5
SEGUNDA
ERROR | 1,19 | 1,19 | -0,42 | -0,62 | -0,78 | 2,69
ERROR PROMEDIO | 412 | 412
DESVIACION ESTANDAR | 1497721603 | 1497721603
PATRON% HR | 40,22 | 50,22 | 60,36 | 70.1
EQUIPÓ | 46 | 56 | 64 | 76 |  | HEMEDAD RELATIVA
ERROR | -1,22 | -0,22 | -3,36
ERROR PROMEDIO | -1,6
DESVIACION ESTANDAR | 1604119696
RESOLUCION TEMPERATURA | 0.1 C
RESOLUCION HUMEDAD | 1 %
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOHIGROMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | TH02071124260
MARCA |  | KEX GERMANY |  |  | SERIE |  | IN 260
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | LABORATORIO CLINICO
NUMERO DE INVENTARIO |  | 260 |  |  | UBICACIÓN |  | LABORATORIO CLINICO
°C | 16.8 | 20,31 | 25,82 | 30,92 | 35,88 | 37,21
PRIMERA | 16.4 | 19.9 | 25.4 | 30.2 | 34.1 | 36.9
SEGUNDA
ERROR | 1,19 | 1,19 | -0,42 | -0,62 | -0,78 | 2,69
ERROR PROMEDIO | 412 | 412
DESVIACION ESTANDAR | 1497721603 | 1497721603
PATRON% HR | 40,22 | 50,22 | 60,36 | 70.1
EQUIPÓ | 38 | 48 | 56 | 66 |  | HEMEDAD RELATIVA
ERROR | -1,22 | -0,22 | -3,36
ERROR PROMEDIO | -1,6
DESVIACION ESTANDAR | 1604119696
RESOLUCION TEMPERATURA | 0.1 C
RESOLUCION HUMEDAD | 1 %
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOHIGROMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | TH03071124067
MARCA |  | BIOTEMP |  |  | SERIE |  | IN 067
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | LABORATORIO CLINICO
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0.67 |  |  | UBICACIÓN |  | LABORATORIO CLINICO
°C | 16.8 | 20,31 | 25,82 | 30,92 | 35,88 | 37,21
PRIMERA | 16.2 | 19.7 | 25.2 | 29.9 | 34.9 | 36.7
SEGUNDA
ERROR | 1,19 | 1,19 | -0,42 | -0,62 | -0,78 | 2,69
ERROR PROMEDIO | 412 | 412
DESVIACION ESTANDAR | 1497721603 | 1497721603
PATRON% HR | 40,22 | 50,22 | 60,36 | 70.1
EQUIPÓ | 39 | 51 | 61 | 72 |  | HEMEDAD RELATIVA
ERROR | -1,22 | -0,22 | -3,36
ERROR PROMEDIO | -1,6
DESVIACION ESTANDAR | 1604119696
RESOLUCION TEMPERATURA | 0.1 C
RESOLUCION HUMEDAD | 1 %
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOHIGROMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | TH04071124127
MARCA |  | BIOTEMP |  |  | SERIE |  | IN 127
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | PROCEDIMIENTOS
NUMERO DE INVENTARIO |  | 127 |  |  | UBICACIÓN |  | PROCEDIMIENTOS
°C | 16.8 | 20,31 | 25,82 | 30,92 | 35,88 | 37,21
PRIMERA | 16.8 | 20.2 | 25.4 | 30.6 | 35.7 | 37.1
SEGUNDA
ERROR | 1,19 | 1,19 | -0,42 | -0,62 | -0,78 | 2,69
ERROR PROMEDIO | 412 | 412
DESVIACION ESTANDAR | 1497721603 | 1497721603
PATRON% HR | 40,22 | 50,22 | 60,36 | 70.1
EQUIPÓ | 42 | 52 | 61 | 72 |  | HEMEDAD RELATIVA
ERROR | -1,22 | -0,22 | -3,36
ERROR PROMEDIO | -1,6
DESVIACION ESTANDAR | 1604119696
RESOLUCION TEMPERATURA | 0.1 C
RESOLUCION HUMEDAD | 1 %
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOHIGROMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | TH05071124078
MARCA |  | INTEQ |  |  | SERIE |  | IN 078
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | ODONTOLOGIA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0.78 |  |  | UBICACIÓN |  | ODONTOLOGIA
°C | 16.8 | 20,31 | 25,82 | 30,92 | 35,88 | 37,21
PRIMERA | 16.6 | 20.1 | 25.6 | 30.7 | 35.6 | 37
SEGUNDA
ERROR | 1,19 | 1,19 | -0,42 | -0,62 | -0,78 | 2,69
ERROR PROMEDIO | 412 | 412
DESVIACION ESTANDAR | 1497721603 | 1497721603
PATRON% HR | 40,22 | 50,22 | 60,36 | 70.1
EQUIPÓ | 38 | 47 | 56 | 67 |  | HEMEDAD RELATIVA
ERROR | -1,22 | -0,22 | -3,36
ERROR PROMEDIO | -1,6
DESVIACION ESTANDAR | 1604119696
RESOLUCION TEMPERATURA | 0.1 C
RESOLUCION HUMEDAD | 1 %
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOHIGROMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | TH06071124240
MARCA |  | HTC 2 |  |  | SERIE |  | IN 240
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | FARMACIA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 240 |  |  | UBICACIÓN |  | FARMACIA
°C | 16.8 | 20,31 | 25,82 | 30,92 | 35,88 | 37,21
PRIMERA | 16.1 | 19.8 | 25.1 | 30.2 | 35.1 | 36.5
SEGUNDA
ERROR | 1,19 | 1,19 | -0,42 | -0,62 | -0,78 | 2,69
ERROR PROMEDIO | 412 | 412
DESVIACION ESTANDAR | 1497721603 | 1497721603
PATRON% HR | 40,22 | 50,22 | 60,36 | 70.1
EQUIPÓ | 39 | 46 | 57 | 68 |  | HEMEDAD RELATIVA
ERROR | -1,22 | -0,22 | -3,36
ERROR PROMEDIO | -1,6
DESVIACION ESTANDAR | 1604119696
RESOLUCION TEMPERATURA | 0.1 C
RESOLUCION HUMEDAD | 1 %
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOHIGROMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | TH07071124011
MARCA |  | INTEQ |  |  | SERIE |  | IN 011
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | FARMACIA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0.11 |  |  | UBICACIÓN |  | FARMACIA
°C | 16.8 | 20,31 | 25,82 | 30,92 | 35,88 | 37,21
PRIMERA | 16.3 | 19.9 | 25.3 | 30.4 | 35.4 | 36.9
SEGUNDA
ERROR | 1,19 | 1,19 | -0,42 | -0,62 | -0,78 | 2,69
ERROR PROMEDIO | 412 | 412
DESVIACION ESTANDAR | 1497721603 | 1497721603
PATRON% HR | 40,22 | 50,22 | 60,36 | 70.1
EQUIPÓ | 43 | 53 | 64 | 73 |  | HEMEDAD RELATIVA
ERROR | -1,22 | -0,22 | -3,36
ERROR PROMEDIO | -1,6
DESVIACION ESTANDAR | 1604119696
RESOLUCION TEMPERATURA | 0.1 C
RESOLUCION HUMEDAD | 1 %
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOHIGROMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | TH08071124095
MARCA |  | KEX GERMANY |  |  | SERIE |  | IN 095
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | VACUNACION
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0.95 |  |  | UBICACIÓN |  | VACUNACION
°C | 16.8 | 20,31 | 25,82 | 30,92 | 35,88 | 37,21
PRIMERA | 16.6 | 20.1 | 25.6 | 30.7 | 35.6 | 37.1
SEGUNDA
ERROR | 1,19 | 1,19 | -0,42 | -0,62 | -0,78 | 2,69
ERROR PROMEDIO | 412 | 412
DESVIACION ESTANDAR | 1497721603 | 1497721603
PATRON% HR | 40,22 | 50,22 | 60,36 | 70.1
EQUIPÓ | 44 | 55 | 63 | 74 |  | HEMEDAD RELATIVA
ERROR | -1,22 | -0,22 | -3,36
ERROR PROMEDIO | -1,6
DESVIACION ESTANDAR | 1604119696
RESOLUCION TEMPERATURA | 0.1 C
RESOLUCION HUMEDAD | 1 %
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOHIGROMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | TH09071124124
MARCA |  | BIOTEMP |  |  | SERIE |  | IN 124
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | VACUNACION
NUMERO DE INVENTARIO |  | 124 |  |  | UBICACIÓN |  | VACUNACION
°C | 16.8 | 20,31 | 25,82 | 30,92 | 35,88 | 37,21
PRIMERA | 16.4 | 19.9 | 25.4 | 30.5 | 35.4 | 36.8
SEGUNDA
ERROR | 1,19 | 1,19 | -0,42 | -0,62 | -0,78 | 2,69
ERROR PROMEDIO | 412 | 412
DESVIACION ESTANDAR | 1497721603 | 1497721603
PATRON% HR | 40,22 | 50,22 | 60,36 | 70.1
EQUIPÓ | 38 | 49 | 58 | 68 |  | HEMEDAD RELATIVA
ERROR | -1,22 | -0,22 | -3,36
ERROR PROMEDIO | -1,6
DESVIACION ESTANDAR | 1604119696
RESOLUCION TEMPERATURA | 0.1 C
RESOLUCION HUMEDAD | 1 %

## TERMOMETRO
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T01071124066
MARCA |  | NR |  |  | SERIE |  | IN 0.66
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | LABORATORIO CLINICO
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0.66 |  |  | UBICACIÓN |  | LABORATORIO CLINICO
°C | 16.8 | 20.31 | 25.82 | 30.92 | 35.88 | 37.21
PRIMERA | 16.1 | 19.5 | 25.1 | 30.2 | 35.1 | 36.3
ERROR | 0.7 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.91
ERROR PROMEDIO | 0.77333
DESVIACION ESTANDAR | 0.078909
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.032215
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.55994 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1199 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T02071124009
MARCA |  | NR |  |  | SERIE |  | IN 009
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | FARMACIA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0.09 |  |  | UBICACIÓN |  | FARMACIA
°C | 16.8 | 20.31 | 25.82 | 30.92 | 35.88 | 37.21
PRIMERA | 16.7 | 20.2 | 25.7 | 30.8 | 35.6 | 37.1
ERROR | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.11
ERROR PROMEDIO | 0.14
DESVIACION ESTANDAR | 0.068993
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.028166
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.55973 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1195 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T03071124085
MARCA |  | NR |  |  | SERIE |  | IN 0.85
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | VACUNACION
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0.85 |  |  | UBICACIÓN |  | VACUNACION
°C | 16.8 | 20.31 | 25.82 | 30.92 | 35.88 | 37.21
PRIMERA | 15.7 | 19.3 | 24.7 | 29.9 | 34.8 | 36.2
ERROR | 1.1 | 1.01 | 1.12 | 1.02 | 1.08 | 1.01
ERROR PROMEDIO | 1.05
DESVIACION ESTANDAR | 0.049261
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.020111
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.55938 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1188 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T04071124043
MARCA |  | NR |  |  | SERIE |  | IN 043
MODELO |  | DIGITAL |  |  | SERVICIO |  | VACUNACION
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0.43 |  |  | UBICACIÓN |  | VACUNACION
°C | 16.8 | 20.31 | 25.82 | 30.92 | 35.88 | 37.21
PRIMERA | 16.6 | 20.1 | 25.6 | 30.7 | 35.6 | 37
ERROR | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.21
ERROR PROMEDIO | 0.18833
DESVIACION ESTANDAR | 0.028752
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.011738
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.55914 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1183 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T05081124096
MARCA |  | NINGBO SHANGCUN ELECTRONIC CO. |  |  | SERIE |  | IN 0.96
MODELO |  | TERMOMETRO INFRARROJO FI01 |  |  | SERVICIO |  | ENFERMERIA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0.96 |  |  | UBICACIÓN |  | ENFERMERIA
°C | 32.68 | 34.82 | 36.46 | 38.58 | 39.69 | 40.26
PRIMERA | 33.1 | 34.1 | 36.3 | 38.4 | 39.6 | 40.9
ERROR | -0.42 | 0.72 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | -0.64
ERROR PROMEDIO | 0.12167
DESVIACION ESTANDAR | 0.48356
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.19741
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.59285 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1857 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T06081124083
MARCA |  | BERRCOM |  |  | SERIE |  | IN 0.83
MODELO |  | TERMOMETRO INFRARROJO JXB-178 |  |  | SERVICIO |  | ENFERMERIA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0.83 |  |  | UBICACIÓN |  | ENFERMERIA
°C | 32.68 | 34.82 | 36.46 | 38.58 | 39.69 | 40.26
PRIMERA | 32.4 | 34 | 36 | 38.4 | 39.1 | 41
ERROR | 0.28 | 0.82 | 0.46 | 0.18 | 0.59 | -0.74
ERROR PROMEDIO | 0.38833
DESVIACION ESTANDAR | 0.54206
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.2213
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.60123 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.2025 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T07081124036
MARCA |  | AOV |  |  | SERIE |  | IN 0.36
MODELO |  | TERMOMETRO INFRARROJO AOV8810 |  |  | SERVICIO |  | ENFERMERIA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 0.36 |  |  | UBICACIÓN |  | ENFERMERIA
°C | 32.68 | 34.82 | 36.46 | 38.58 | 39.69 | 40.26
PRIMERA | 32.9 | 34.6 | 36.2 | 38.2 | 39.3 | 40.7
ERROR | -0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.38 | 0.39 | -0.44
ERROR PROMEDIO | 0.17167
DESVIACION ESTANDAR | 0.34539
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.14101
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.57653 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1531 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T08081124168
MARCA |  | NINGBO SHANGUN ELECTRONIC CO. |  |  | SERIE |  | IN 168
MODELO |  | TERMOMETRO INFRARROJO FI01 |  |  | SERVICIO |  | CONSULTORIO 1
NUMERO DE INVENTARIO |  | 168 |  |  | UBICACIÓN |  | CONSULTORIO 1
°C | 32.68 | 34.82 | 36.46 | 38.58 | 39.69 | 40.26
PRIMERA | 32.4 | 34.8 | 36.4 | 38.7 | 39.2 | 41
ERROR | 0.28 | 0.02 | 0.06 | -0.12 | 0.49 | -0.74
ERROR PROMEDIO | 0.12167
DESVIACION ESTANDAR | 0.42059
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.17171
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.58479 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1696 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T09081124247
MARCA |  | NINGBO SHANGUN ELECTRONIC CO. |  |  | SERIE |  | IN 247
MODELO |  | TERMOMETRO INFRARROJO FI01 |  |  | SERVICIO |  | AMBULANCIA
NUMERO DE INVENTARIO |  | 247 |  |  | UBICACIÓN |  | AMBULANCIA
°C | 32.68 | 34.82 | 36.46 | 38.58 | 39.69 | 40.26
PRIMERA | 33.1 | 34.6 | 36.3 | 38.5 | 39.4 | 40.8
ERROR | -0.42 | 0.22 | 0.16 | 0.08 | 0.29 | -0.54
ERROR PROMEDIO | 0.055
DESVIACION ESTANDAR | 0.3536
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.14435
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.57735 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1547 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T10081124167
MARCA |  | NINGBO SHANGUN ELECTRONIC CO. |  |  | SERIE |  | IN 167
MODELO |  | TERMOMETRO INFRARROJO FI01 |  |  | SERVICIO |  | CONSULTORIO 2
NUMERO DE INVENTARIO |  | 167 |  |  | UBICACIÓN |  | CONSULTORIO 2
°C | 32.68 | 34.82 | 36.46 | 38.58 | 39.69 | 40.26
PRIMERA | 32.4 | 34.4 | 36.3 | 38.5 | 39.3 | 40.8
ERROR | 0.28 | 0.42 | 0.16 | 0.08 | 0.39 | -0.54
ERROR PROMEDIO | 0.22167
DESVIACION ESTANDAR | 0.35397
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.14451
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.57739 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1548 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T11081124085
MARCA |  | AOV |  |  | SERIE |  | IN 0.85
MODELO |  | TERMOMETRO INFRARROJO AOV |  |  | SERVICIO |  | VACUNACION
NUMERO DE INVENTARIO |  | O.85 |  |  | UBICACIÓN |  | VACUNACION
°C | 32.68 | 34.82 | 36.46 | 38.58 | 39.69 | 40.26
PRIMERA | 32.9 | 34.3 | 36.1 | 38.3 | 39.2 | 40.8
ERROR | -0.22 | 0.52 | 0.36 | 0.28 | 0.49 | -0.54
ERROR PROMEDIO | 0.23833
DESVIACION ESTANDAR | 0.43046
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.17573
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.58599 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.172 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T12081124246
MARCA |  | DATALOGGER-ELITECH |  |  | SERIE |  | IN 246
MODELO |  | GSP-6 |  |  | SERVICIO |  | VACUNACION
NUMERO DE INVENTARIO |  | 246 |  |  | UBICACIÓN |  | VACUNACION
°C | 26.78 | 30.58 | 32.68 | 34.82 | 36.46 | 38.58
PRIMERA | 26.7 | 30.5 | 32.4 | 34.8 | 36.5 | 38.8
ERROR | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.02 | -0.04 | -0.22
ERROR PROMEDIO | 0.07
DESVIACION ESTANDAR | 0.16428
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.067065
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.56303 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1261 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | VEREDA SANTA BARBARA DE SANTANA
TELEFONO |  | 7289584
TERMOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO |  | T13081124133
MARCA |  | NR |  |  | SERIE |  | IN 133
MODELO |  | M7 |  |  | SERVICIO |  | PROCEDIMIENTOS MENORES
NUMERO DE INVENTARIO |  | 133 |  |  | UBICACIÓN |  | PROCEDIMIENTOS MENORES
°C | 26.78 | 30.58 | 32.68 | 34.82 | 36.46 | 38.58
PRIMERA | 26.6 | 30 | 32.1 | 34.3 | 35.9 | 38
ERROR | 0.18 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 0.58
ERROR PROMEDIO | 0.40333
DESVIACION ESTANDAR | 0.15849
RESOLUCION | 2mmHg | TIPO A | 0.064704
INCERTIDUMBRE COMBINADA | 0.56275 | TIPO B | 0.25
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA | 1.1255 | TIPO T | 0.5
RESOLUCION | 0.1 C

## MICROPIPETAS
CENTRO DE SALUD - ESE
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | CALLE 9 N 7 - 38 CUCAITA BOYACA
TELEFONO |  | 7449918
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO | V010711241596
MARCA |  | SUREPETE |  |  | SERIE | 41596
MODELO |  | 5-50 |  |  | SERVICIO | LABORATORIO CLINICO
NUMERO DE INVENTARIO |  | 62 |  |  | UBICACIÓN | LABORATORIO CLINICO
VOLUMEN | 5mg | 25mg | 50mg
PRIMERA | 5 | 25.2 | 50.1
SEGUNDA | 5.1 | 24.7 | 50
TERCERA | 4.9 | 25.3 | 49.8
CUARTA | 4.9 | 24.8 | 50
QUINTA | 5.1 | 25.3 | 49.9
SEXTA | 4.8 | 24.8 | 49.8
ERROR | -0,01 | 0,09 | 0,19
ERROR PROMEDIO | 0,09
DESVIACION ESTANDAR | 0,1
CENTRO DE SALUD - ESE
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | CALLE 9 N 7 - 38 CUCAITA BOYACA
TELEFONO |  | 7449918
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO | V020711240138
MARCA |  | DLAB |  |  | SERIE | YM227AT0010138
MODELO |  | 100-1000 |  |  | SERVICIO | LABORATORIO CLINICO
NUMERO DE INVENTARIO |  | 244 |  |  | UBICACIÓN | LABORATORIO CLINICO
VOLUMEN | 100 | 500 | 1000
PRIMERA | 100 | 498.1 | 998.7
SEGUNDA | 100.2 | 499.3 | 998.3
TERCERA | 100.3 | 497.7 | 999.6
CUARTA | 99.4 | 499.5 | 1000
QUINTA | 99.7 | 498.9 | 999.7
SEXTA | 99.8 | 499.8 | 998.9
CENTRO DE SALUD - ESE
RAZON SOCIAL |  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
NIT |  | 820003388-0
DIRECCION |  | CALLE 9 N 7 - 38 CUCAITA BOYACA
TELEFONO |  | 7449918
TENSIOMETRO |  |  |  |  | CERTIFICADO | V030711247959
MARCA |  | DLAB |  |  | SERIE | YM223AR0007959
MODELO |  | 5-50 |  |  | SERVICIO | LABORATORIO CLINICO
NUMERO DE INVENTARIO |  | 245 |  |  | UBICACIÓN | LABORATORIO CLINICO
VOLUMEN | 5mg | 25mg | 50mg
PRIMERA | 4.9 | 24.9 | 49.9
SEGUNDA | 4.8 | 25.2 | 49.7
TERCERA | 5.1 | 24.8 | 50.1
CUARTA | 5.2 | 25.3 | 49.8
QUINTA | 4.9 | 24.8 | 50
SEXTA | 5 | 25.2 | 50.2
X | #NAME? |  |  | mg
V |  |  |  | micro litros
E% |  |  |  | %
E |  |  |  | micro litros
S |  |  |  | mg
CV% |  |  |  | %